Woodpecker

Техническая инструкция для светодиодной лампы LED.B

Медицинский прибор от Woodpecker

Адрес:  2 Fuxing Road, Guilin, Guangxi 541004, Китай

Тел.:   86-773-5855350(круглосуточная служба на английском языке)

Факс'   86-773-5822454 E-mail:  woodpecker@gxl63.net

Веб-сайт:  www.glwoodpecker.com

- Принцип работы и использование

  - Светодиод LED-B работает по принципу светового излучения, используемого для затвердения чувствительного к свету связующего вещества, путем направления луча на вещество в течение короткого времени.

  - Данный продукт используется для реставрации зубов и затвердения материала, используемого для отбеливания зубов.

- Структура и компоненты

Светодиод LED-B (стоматологический) в основном состоит из светодиода LED высокой мощности, оптического волокна и основного блока.

- Технические спецификации

  - Энергоподача: перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Модель аккумулятора: CMICR18660F

Напряжение и ток на выходе аккумулятора: 3.7вольт/2200мАмпер

На входе аккумулятора: ~100вольт-240вольт, 50герц/60герц

Встроенный плавкий предохранитель зарядного устройства: 1Ампер/250вольт

ii. Источник луча:

1)Синий свет

2)длина волны:420нм-480нм

iii. Рабочие условия:

1) Температура окружающей среды: 5ºС~40ºС

2) Относительная влажность:≤80%

iv. Размеры: 31мм×34мм×260мм

v. Вес: 145 г

vi. Мощность потребления: ≤8 ватт

vii. Тип защиты от удара током: Класс II

viii. Защита от удара током: оборудование Типа В

ix. Степень защиты от вредного проникновения воды: обычное оборудование (IPX0)

x. Безопасность применения в присутствии воспламеняющихся анестезирующих смесей с содержанием воздуха, кислорода или закиси азота: оборудование не подходит для использования в данных условиях.

4. Способ приведения в действие

- Снимите красный защитный колпачок с оптического волокна, затем вставьте металлический колпачок оптического волокна в отверстие для установки светодиода LED-B (вставьте детали до конца путем вращения; убедитесь, что детали не вставлены криво.)

- Установите световой капюшон в верхней части оптического волокна.

- Нажмите кнопку выбора времени затвердения.

- Во время работы направьте луч в то место, которое требует затвердения, нажмите кнопку вкл./выкл. (on/off), и ручка выдает звук «ди». В это же время выйдет слабый голубоватый свет. Три секунды спустя выйдет сильный свет, и цифровой экран начнет отсчитывать до 0, что означает, что работа завершена.

- По окончании работы, если на оптическом волокне остались частицы связующего вещества, очистите его при помощи хлопчатобумажной ткани во избежание воздействий на интенсивность мощности луча.

- Глубина затвердевания композитного материала – не менее 3 мм в 10 секунд.

- Оптическое волокно может быть снято поворотом на 360º и помещено в автоклав при высокой температуре, равной 135ºС, при давлении, равном 0.22 МПа.

- Во время работы, если индикатор емкости аккумулятора горит, это означает слабый заряд. Сразу перезарядите его.

  - Инструкция по перезарядке

    - Перезарядка при помощи скайлера UDS-M: нажмите на кнопку заряда, слабо загорится свет индикатора. Вставьте LED-B в отверстие перезарядки, и свет станет более сильным, что означает, что перезарядка началась. Когда свет начнет мигать, это означает, что перезарядка завершена.

    - Перезарядка при помощи опоры: подсоедините зарядное устройство к опоре и к электричеству. Поместите LED-B в опору, загорится индикаторный свет. Когда индикатор емкости аккумулятора начнет мигать, это означает, что перезарядка завершена.

iii. У аккумулятора нет памяти и может перезаряжаться в любое время.

iv. Первый раз перезарядка должно длиться более 10 часов, чтобы гарантировать адекватную мощность для работы. В следующие разы достаточно 4-6 часов.

  - Меры предосторожности

- Во время работы луч должен быть направлен прямо на связующее вещество, чтобы гарантировать эффект затвердения.

- Пациенты с биологическими противопоказаниями не допускаются к терапии.

- Запрещено направлять голубой свет в глаза.

- Рекомендуется использовать исходную опору и зарядное устройство, так как, если они будут от другого производителя, они могут повредить литиевый аккумулятор, а также схему.

- Запрещено дотрагиваться до зарядной иглы опоры или до контактной области светодиода LED-B металлическими предметами или иными проводниками, чтобы не повредить панель схемы и короткую цепь литиевого аккумулятора.

  - Ежедневное техническое обслуживание

  - Только оптическое волокно может помещаться в автоклав под воздействием высокой температуры и давления. Что касается иных гарнитур, протирайте их поверхность чистой водой или дистиллированной жидкостью. Не погружайте их в жидкость.

  - После каждого сеанса работы отключайте электричество и проверяйте оптическое волокно на предмет остатков связующего вещества. Смахните их.

  - Устранение неисправностей

| Неисправности | Возможные причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| Несоответствующая мощность луча | 1.оптическое волокно не вставлено до дна. 2. в оптическом волокне есть утечка 3. на оптическом волокне остались частицы связующего вещества. 4.несоответствующая емкость аккумулятора | 1. вставьте вновь правильным образом 2. замените оптическое волокно. 3. смахните связующее вещество 4.замените светодиод LED-B |
| Светодиод LED-B не работает | 1. емкость аккумулятора пуста. 2. светодиод LED-B слишком долго беспрерывно работает, и работает система теплозащиты. 3. светодиод LED поврежден. | 1. замените светодиод LED-B 2. остановите работу на несколько минут. 3. свяжитесь с местными распространителями или с нами |

  - Упаковочный лист

| 1. Основной блок | Один набор |
| --- | --- |
| 2. Оптическое волокно | Один экземпляр |
| 3. Световой капюшон | Один экземпляр |
| 4. Зарядное устройство | Один экземпляр |
| 5. Опора | Один экземпляр |
| 6. Техническая инструкция | Один экземпляр |

  - Послепродажное обслуживание

- Мы предлагаем один год бесплатного ремонта для продукции, которая не работает из-за проблем с качеством, начиная от даты продажи.

- Мы не несем ответственности за непоправимые повреждения, причиненные лицом, не являющимся профессионалом.

  - Хранение и транспортировка

  - С данным прибором нужно обращаться осторожно, не трясти, устанавливать и хранить в темном, сухом, прохладном и вентилируемом месте.

  - Не храните прибор рядом с воспламеняемыми, отравляющими, едкими и взрывными предметами.

  - Данный прибор необходимо хранить в помещении при относительной влажности ≤80% , атмосферном давлении в пределах 75кПа~106 кПа, и температуре – в диапазоне -l0ºC~55ºC.

  - Во время транспортировки необходимо избегать чрезмерного физического воздействия и тряски.

  - Во время транспортировки не кладите вблизи опасных предметов.

  - Во время транспортировки держите вдали от солнца, дождя и снега.

  - Иллюстрация обозначений

|  | Торговая марка |
| --- | --- |
|  | Оборудование класса ll |
|  | Оборудование типа В |
|  | Обратите внимание! Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией |
|  | Использовать только в помещении |
|  | Обычное оборудование |
|  | Продукт одобрен знаком СЕ |

  - Защита окружающей среды

Прибор не отмечен фактором вредности. На основе местных законов вы можете его использовать.

Мы оставляем за собой право без уведомления менять дизайн оборудования, технологию и детали гарнитуры, технологическую инструкцию и упаковку. Если замечены какие-либо различия между чертежом и действительным оборудованием, то за норму принимается действительное оборудование.

# Text boxes

Опора зарядн. устройства

Зарядное устройство

Штепсель зарядного устройства на ~100-240 вольт

Цифровой экран

Индикатор емкости аккумулятора

Кнопка on/off

Кнопка времени

Оптическое волокно

Световой капюшон